ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ

ИТ-0100А

(ИТ-0100В)

- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

__________________________________________________ООО "Замер"

# Содержание

1. Введение	3

2. Назначение	3

3. Технические характеристики	3

- Устройство и работа прибора	4

- Подготовка к работе и порядок работы	5

- Указания к электромонтажу	7

- Правила транспортирования и хранения	8

- Указания по мерам безопасности	8

- Комплектность	9

10. Свидетельство о приемке	9

11. Гарантии изготовителя	10

12. Приложение	11

1.ВВЕДЕНИЕ

1.1.Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления персонала, осуществляющего наладку и эксплуатацию прибора ИТ-0100А.

2.НАЗНАЧЕНИЕ

2.1.Индикатор температуры ИТ-0100А (далее прибор) предназначен для измерения температуры воздуха и работает в комплекте с термометрами сопротивления (ГОСТ 6651-94).

- Прибор должен эксплуатироваться в закрытых помещениях при следующих условиях:

- температура окружающей среды от +5 С до +50 С

- относительная влажность не более 80% при температуре 35 С и более низких температурах без конденсации влаги

- атмосферное давление  от 86 до 106,7 кПа

- вибрация мест крепления: амплитуда 0,1 мм, частота не более 25 Гц

- напряженность магнитного поля : не более 400 А/М

- окружающая среда не взрывоопасна, не содержит солевых туманов токопроводящей пыли, агрессивных газов или паров разрушающих металл и изоляцию

2.3. Прибор предназначен для утопленного монтажа на вертикальных щитах и панелях. Вырез в щите - 92х92 мм. Электрические соединения с сетью и источниками входных сигналов осуществляется через разъемы, расположенные на задней панели прибора.

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип используемого термопреобразователя - любой по ГОСТ 6651-94 (выбирается оператором)

- Диапазон измеряемых температур -50…+200 С

- Число каналов измерения температуры - один

- Пределы допускаемого значения приведенной основной погрешности измерения температуры ± 0,5%

- Электрическое сопротивление изоляции - не менее 20 МОм

- Потребляемая мощность - не более 5 Вт

- Масса не более 1 кг

- Габариты 92х92х94 мм

- Индикация измеряемых величин - цифровая

- Напряжение питания - 220 В, 50Гц

- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150- УХЛ4.2.

- Защита от пыли и воды IP40

4.УСТРОЙСТВО И  РАБОТА ПРИБОРА

4.1. ИТ является устройством с микропроцессорным управлением. Прибор производит по одному каналам.

4.2. Перечень функций, выполняемых ИТ:

-цифровая индикация температуры;

-полуавтоматическая коррекция нуля шкалы прибора;

4.3. В состав ИТР входят:

- блок питания

- микропроцессорный блок

- блок индикации и клавиатуры

4.4. Блок питания

Блок питания преобразует сетевое напряжения 220В в постоянные напряжения необходимые для работы микропроцессорного блока и блока индикации и клавиатуры ±5В.

4.5. Микропроцессорный блок

В микропроцессорный блок входят: микропроцессор, память данных и блок измерения. Данный блок  реализует весь набор функций выполняемых прибором и осуществляет управление блоком индикации и клавиатуры.

4.6. Блок индикации и клавиатуры.

Посредством этого блока осуществляется индикация температуры. В состав блока входят: один трехразрядный цифровой индикатор и кнопки управления.

5.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1. Первое подключение и подготовка к работе

ВНИМАНИЕ: Подключение прибора должно осуществляться персоналом прошедшим специальный инструктаж на предприятии изготовителе или внимательно изучившем данную инструкцию.

Подключить прибор согласно Рис. 2 (Рис. 3 для ИТ-0100В) ПРИЛОЖЕНИЯ, при выключенном общем питании. Проверить правильность подключения питания и датчиков (датчики подключаются по трехпроводной схеме, при этом два провода закорочены у датчика, как показано на схеме соединения, третий провод бывает помечен).

5.2.Подать на прибор питание, при этом на индикаторе должно отобразиться текущие значения температуры. Прибор находится в режиме "индикации". Если температура не отображается, то следует проверить правильность подключения датчика, установки типа датчика и осуществить его калибровку.

5.3. Внешний вид блока индикации и клавиатуры показан на рис.1.

5.4. Режим "индикации"

При подаче питания на прибор он переходит в режим индикации, на индикацию выводится текущая температура.

Одновременным нажатием и удержанием в течении 5 секунд  кнопок [Уст] и [] можно перейти в режим настройки датчиков.

5.6. Режим настройки датчиков.

В режиме настройки датчиков осуществляется выбор типа датчика и их калибровка.

Вход в режим настройки датчиков должен осуществляться только в случаях:

-после установки прибора в шкаф управления перед началом его эксплуатации;

-при замене прибора на другой;

-при замене датчиков температуры;

-при возникновении сомнений в том, что показания прибора  не соответствуют правильным значениям.

При калибровке датчика осуществляется автоматическая подстройка нуля шкалы прибора.

Для входа в режим настройки датчиков необходимо одновременно нажать и удерживать в течении 5 секунд кнопки [] и [Уст]. При удерживании кнопок на верхнем индикаторе мигает надпись "Con". При входе в режим настройки датчиков на индикаторе отобразится тип датчика (Pt1, Pt2 или Cu).

Для изменения типа датчика необходимо нажать кнопку[Уст], при этом на индикаторе начнет мигать тип датчика, изменение типа датчика осуществляется кнопкой [], выход из настройки типа датчика производится кнопкой [Уст].

Возможен выбор следующих типов датчиков:

- Pt1 - W=1,391, градуировка 50П или 100П

- Pt2 - W=1,385, градуировка Pt100

- Cu - W=1,428, градуировка 50М или 100М

После установки типа датчика кнопкой [] осуществляется переход к калибровке, на индикаторе отображается надпись "Cal".

Для проведения калибровки подсоедините калибруемый датчик, погрузите в лед с небольшим количеством воды и дайте отстоятся 10 минут. Затем нажмите кнопку [Уст], когда на индикаторе отображается надпись "Cal". При этом будет произведена калибровка соответствующего датчика. Во время калибровки мигает надпись "Cal", если датчик подключен правильно. Если датчик не подключен или подключен неправильно, то на индикаторе мигают прочерки.

Только для прибора ИТ-0100В:

После калибровки датчика (или без нее), нажатием кнопки [] производится переход к отображению сетевого номера  (номера прибора в сети при подключении к компьютеру).

Вход в редактирование сетевого номера – кнопкой [Уст]. Изменение номера – кнопкой []. Выход из редактирования – снова [Уст].

Далее после калибровки (или изменения сетевого номера), или без нее, кнопкой [] производится выход из режима настройки датчиков и сохранение новых параметров.

6.УКАЗАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ

6.1.При электромонтаже необходимо придерживаться следующих правил:

-использовать как можно более короткие тракты соединения (не допускать шлейфов);

-силовые и измерительные провода прокладывать по возможности отдельно друг от друга;

-с сетевых зажимов прибора не питать других устройств;

-защищать прибор от помех со стороны контакторных и релейных катушек и др. источников помех;

-измерительные линии прокладывать экранированным проводом;

- при работе с термопреобразователем сопротивления использовать трехпроводный кабель с одинаковым сечением (не менее 0,12 кв.мм) и одинаковой длиной (в пределах 10 мм) всех жил. ( не соблюдение этих рекомендаций может привести к значительной погрешности измерения температуры).

7.ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ.

- Прибор следует хранить в помещении, не содержащим агрессивных примесей в воздухе.

- Прибор транспортируется в упаковке с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

8.УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ.

8.1. По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0. При эксплуатации прибора необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил технической безопасности при эксплуатации  электроустановок потребителей», утвержденных Гостехнадзором.

- К работе с прибором допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

- Подключение первичных преобразователей, устранение неисправностей и все профилактические работы проводятся при отключенном питании

9.КОМПЛЕКТНОСТЬ

ИТ-0100А                                                 1 шт

Фиксаторы                                                2 шт

РЭ                                                              1 шт

10.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Щитовой регулятор- измеритель температуры ИТ-0100А соответствует требованиям технических условий и признан годным к эксплуатации

Заводской номер___________________

Дата выпуска___________________

М.П.___________________________________

11.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок - 12 мес со дня ввода в эксплуатацию

Гарантийный срок хранения- 6 мес со дня изготовления.  Случае отказа в работе прибора в течении гарантийного срока владельцу следует сообщить :

- Зав. номер, дата выпуска и дата ввода прибора в эксплуатацию;

- характер дефекта;

- номер Вашего контактного телефона или адрес

по адресу 109316, Москва, ул. Талалихина, 26,  ООО «Замер» тел/ факс 676-04-48

Внимание прибор поставляется со следующими заводскими настройками:

- тип датчика - 50М

Рис.1. Передняя панель прибора

## Рис.2.  Схема подключения прибора ИТ-0100А

Рис.3.  Схема подключения прибора ИТ-0100В