ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РЕГУЛИРУЮЩИЙ ИТР-0300А

- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

__________________________________________________ООО "Замер"

# Содержание

1. Введение	3

2. Назначение	3

3. Технические характеристики	3

- Устройство и работа прибора	4

- Подготовка к работе и порядок работы	5

- Указания к электромонтажу	9

- Правила транспортирования и хранения	10

- Указания по мерам безопасности	10

- Комплектность	10

- Свидетельство о приемке	11

- Гарантии изготовителя	11

- Приложение	12

1.ВВЕДЕНИЕ

1.1.Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления персонала, осуществляющего наладку и эксплуатацию прибора ИТР-0300А.

2.НАЗНАЧЕНИЕ

2.1.Индикатор температуры регулирующий ИТР-0300А (далее прибор) предназначен для измерения  и регулирования температуры по трем каналам и работает в комплекте с термометрами сопротивления (ГОСТ 6651-94).

- Прибор должен эксплуатироваться в закрытых помещениях при следующих условиях:

- температура окружающей среды от +5 С до +50 С

- относительная влажность не более 80% при температуре 35 С и более низких температурах без конденсации влаги

- атмосферное давление  от 86 до 106,7 кПа

- вибрация мест крепления: амплитуда 0,1 мм, частота не более 25 Гц

- напряженность магнитного поля : не более 400 А/М

- окружающая среда не взрывоопасна, не содержит солевых туманов токопроводящей пыли, агрессивных газов или паров разрушающих металл и изоляцию

2.3. Прибор предназначен для утопленного монтажа на вертикальных щитах и панелях. Вырез в щите - 92х92 мм. Электрические соединения с сетью, объектами управления и источниками входных сигналов осуществляется через разъемы, расположенные на задней панели прибора.

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип используемого термопреобразователя - любой по ГОСТ 6651-94 (выбирается оператором)

- Диапазон измеряемых температур -50…+200 С

- Число каналов измерения и регулирования температуры - три

- Пределы допускаемого значения приведенной основной погрешности измерения температуры ± 0,5%

- Пределы допускаемых значений приведенной основной погрешности срабатывания реле - ± 0,75 %.

- Зона возврата по каналу регулируется - 0…9 С

- Число выходных реле – три

- Коммутируемая мощность (cos   0,4) 220В, 5А

- Электрическое сопротивление изоляции - не менее 20 МОм

- Потребляемая мощность - не более 5 Вт

- Масса не более 1 кг

- Габариты 92х92х94 мм

- Задание параметров регулирования - цифровое

- Индикация измеряемых и задаваемых величин - цифровая

- Напряжение питания - 220 В, 50Гц

- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150- УХЛ4.2.

- Защита от пыли и воды IP40

4.УСТРОЙСТВО И  РАБОТА ПРИБОРА

4.1. ИТР является устройством с микропроцессорным управлением, что позволяет реализовать широкий диапазон режимов работы. Прибор производит измерения температуры по трем каналам. На основе измеренных значений выдаются команды на включение/отключение нагревателей и сигнализация о превышении максимальной заданной температуры а также обрыве датчика. Реле замыкаются, если измеренное значение по соответствующему каналу меньше заданного минус гистерезис, и размыкаются, если измеренное значение больше заданного.

4.2. Перечень функций, выполняемых ИТР:

-цифровая индикация температуры;

-редактирование и просмотр параметров работы и управления;

-полуавтоматическая коррекция нуля шкалы прибора;

-управление внешними устройствами;

4.3. В состав ИТР входят:

- блок питания;

- микропроцессорный блок;

- блок индикации и клавиатуры;

- блок реле (конструктивно выполнен совместно с блоком питания).

4.4. Блок питания

Блок питания преобразует сетевое напряжения 220В в постоянные напряжения необходимые для работы остальных блоков, блока реле - ±6В, микропроцессорного блока и блока индикации и клавиатуры ±5В.

4.5. Микропроцессорный блок

В микропроцессорный блок входят: микропроцессор, память данных и блок измерения. Данный блок  реализует весь набор функций выполняемых прибором и осуществляет управление блоком индикации и клавиатуры и блоком реле.

4.6. Блок индикации и клавиатуры.

Посредством этого блока осуществляется ввод значений регулируемых величин, а также индикация их текущих значений. В состав блока входят: три трехразрядных цифровых индикатора, светодиоды информирующие о состоянии прибора и кнопки управления.

4.7. Блок реле.

Блок реле предназначен для замыкания/размыкания силовых цепей управляемых объектов и содержит три реле.

5.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1. Первое подключение и подготовка к работе

ВНИМАНИЕ: Подключение прибора должно осуществляться персоналом прошедшим специальный инструктаж на предприятии изготовителе или внимательно изучившем данную инструкцию.

Подключить прибора согласно Рис. 2 ПРИЛОЖЕНИЯ, при выключенном общем питании. Проверить правильность подключения питания, силовых контактов и датчиков.

5.2.Подать на прибор питание, при этом на индикаторе должны отобразиться текущие значения температур (перед выводом на индикацию температуры осуществляется инициализация внутренних устройств прибора, в течении этого времени на индикаторах отображается «рамка», индикаторы включения реле должны быть погашены). Прибор находится в режиме "ожидания" команд оператора.

5.3. Внешний вид блока индикации и клавиатуры показан на рис.1.

5.4. Режим "ожидания"

При подаче питания на прибор он переходит в режим ожидания команд оператора, при этом на индикацию выводятся следующие значения:

- Текущая температура, измеренная по первому каналу (первый индикатор);

- Текущая температура, измеренная по второму каналу (второй индикатор);

- Текущая температура, измеренная по третьему каналу (третий индикатор).

Если нажать кнопку [] и удерживать ее, то на соответствующих индикаторах появятся ранее заданные параметры регулирования:

- Заданная аварийная температура по первому каналу (первый индикатор);

- Заданная аварийная температура по второму каналу (второй индикатор);

- Заданная аварийная температура по третьему каналу (третий индикатор).

При отпускании кнопки [] прибор возвращается в исходное состояние.

Далее кнопкой [Уст] можно перейти в режим редактирования параметров регулирования или кнопкой [Пуск] в режим работы.

5.5 Режим редактирования параметров регулирования

В режиме редактирования параметров регулирования можно просматривать и редактировать заданные температуры по всем трем каналам измерения/регулирования. Для входа в режим редактирования параметров регулирования необходимо нажать кнопку [Уст]. После нажатия на приборе высвечивается индикатор температуры первого канала с заданной  ранее температурой.

Выбор параметра для просмотра/редактирования осуществляется кнопками [] (для перемещения вверх) и [] (для перемещения вниз). Для редактирования выбранного параметра необходимо нажать кнопку [Уст]. Далее начнет мигать последняя цифра, ее можно изменять кнопками [] (для увеличения) и [] (для уменьшения). Кнопкой [<] производится выбор редактируемой цифры.

Список параметров регулирования приведен в разделе 5.4 - Режим "ожидания".

Выход из редактирования параметра  осуществляется кнопкой [Уст] (после нажатия этой кнопки производится сохранение параметров в энергонезависимой памяти прибора, выдерживается пауза 2-3 сек).

Кнопкой  [<] производится выход из режима редактирования параметров регулирования и сохранение новых параметров.

5.6. Режим  редактирования "дополнительных настроек".

Для входа в режим редактирования "дополнительных настроек" необходимо, находясь в режиме редактирования параметров регулирования, нажать и удерживать в течение 5 секунд кнопку [<]

В режиме дополнительных настроек можно задать следующие параметры:

- гистерезис регулирования температуры по первому каналу (первый индикатор) Г.00 (можно задать от Г.00 до Г.09);

- гистерезис регулирования температуры по второму каналу (второй индикатор) Г.00 (можно задать от Г.00 до Г.09);

- гистерезис регулирования температуры по третьему каналу (третий индикатор) Г.00 (можно задать от Г.00 до Г.09).

При входе в режим редактирования "дополнительных настроек" на индикаторе высвечивается заданный ранее гистерезис регулирования температуры по первому каналу.  Выбор параметра редактирования, его просмотр и редактирование производятся также, как в режиме редактирования параметров настройки.

Кнопкой [<] производится выход из режима  редактирования "дополнительных настроек" и сохранение всех параметров работы.

5.7. Режим "работа".

При входе в этот режим нажатием кнопки  [Пуск] начинает мигать индикатор работы, расположенный рядом с кнопкой.

В этом режиме прибор производит индикацию температуры и включение или отключение соответствующих реле, что отображается зажиганием индикаторов рядом с надписями Р1, Р2 и Р3.

Включение этих реле производится, если измеренное значение меньше заданного минус гистерезис, отключение реле производится, если измеренная температура  больше заданной.

Если нажать кнопку [] и удерживать ее, то, как и в режиме "ожидания" на соответствующих индикаторах появятся заданные параметры регулирования.

Нажатием кнопки [Стоп] прибор переводится в режим "ожидания".

Внимание, при отключении питания во время работы и его повторном появлении прибор продолжает работу, что защищает от остановки из-за временного пропадания питания.

Перед выключением общего питания не забывайте нажимать кнопку [Стоп].

5.8. Конфигурация прибора

В режиме конфигурации осуществляется выбор типов датчиков и их калибровка.

Вход в режим "конфигурация прибора" должен осуществляться только в случаях:

- после установки прибора в шкаф управления перед началом его эксплуатации;

- при замене прибора на другой;

- при замене датчиков температуры;

- при возникновении сомнений в том, что показания прибора по температуре не соответствуют правильным значениям.

При калибровке датчика осуществляется автоматическая подстройка нуля шкалы прибора.

Переход в режим конфигурации прибора можно осуществить только из режима "ожидания" одновременным нажатием и удерживанием в течении 5 секунд кнопок [] и [Уст]. При удерживании кнопок на верхнем индикаторе мигает надпись "Con". При входе в режим калибровки на верхнем индикаторе появляется надпись d.1 (датчик номер 1), на втором индикаторе отображается тип датчика. (Pt1, Pt2 или Cu)

Перебор режимов конфигурации осуществляется кнопками [] и [].

Существуют следующие режимы конфигурации:

- Выбор типа датчика №1 (на верхнем индикаторе d.1);

- Выбор типа датчика №2 (на верхнем индикаторе d.2);

- Выбор типа датчика №3 (на верхнем индикаторе d.3);

- Калибровка датчика №1 (на верхнем индикаторе Cal, на втором - d.1);

- Калибровка датчика №2 (на верхнем индикаторе Cal, на втором - d.2);

- Калибровка датчика №3 (на верхнем индикаторе Cal, на втором - d.3);

Для входа в режим выбора датчика необходимо нажать кнопку [Уст], при этом на индикаторе начинает мигать тип датчика, перебор типов датчика осуществляется кнопками [] и []. Для подтверждения выбора нажмите кнопку [Уст], при этом тип датчика перестанет мигать.

Возможен выбор следующих типов датчиков:

- Pt1 - W=1,391, градуировка 50П или 100П

- Pt2 - W=1,385, градуировка Pt100

- Cu - W=1,428, градуировка 50М или 100М

Для проведения калибровки подсоедините калибруемый датчик к выбранному каналу, погрузите в лед с небольшим количеством воды и дайте отстоятся 10 минут. Затем нажмите кнопку [Уст], когда на верхнем индикаторе отображается надпись"Cal". При этом будет произведена калибровка соответствующего датчика. Во время калибровки мигает надпись "Cal", если датчик подключен правильно. Если датчик не подключен или подключен неправильно, то на индикаторе мигают прочерки.

Последовательно проведите калибровку для остальных каналов измерения.

Кнопкой [<] производится выход из режима конфигурации и сохранение новых параметров.

6.УКАЗАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ

6.1.При электромонтаже необходимо придерживаться следующих правил:

- использовать как можно более короткие тракты соединения (не допускать шлейфов);

- силовые, управляющие и измерительные провода прокладывать по возможности отдельно друг от друга;

- с сетевых зажимов прибора не питать других устройств;

- защищать прибор от помех со стороны контакторных и релейных катушек и др. источников помех;

- измерительные линии прокладывать экранированным проводом;

- при работе с термопреобразователем сопротивления использовать трехпроводный кабель с одинаковым сечением ( не менее 0,12 кв.мм) и одинаковой длиной ( в пределах 10 мм) всех жил. ( не соблюдение этих рекомендаций может привести к значительной погрешности измерения температуры).

- желательно соблюдать указанные на схеме (рис.2) полярность подключения фазы и нейтрали напряжения 220В.

7.ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ.

- Прибор следует хранить в помещении, не содержащим агрессивных примесей в воздухе.

- Прибор транспортируется в упаковке с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

8.УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ.

8.1.По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0. При эксплуатации прибора необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил технической безопасности при эксплуатации  электроустановок потребителей», утвержденных Гостехнадзором.

- К работе с прибором допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

- Подключение первичных преобразователей и цепей управления, устранение неисправностей и все профилактические работы проводятся при отключенном питании.

9.КОМПЛЕКТНОСТЬ

ИТР-0300А                                               1 шт

Угольники                                                2 шт

РЭ                                                              1 шт

10.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Щитовой регулятор- измеритель температуры ИТР-0300А соответствует требованиям технических условий и признан годным к эксплуатации

Заводской номер___________________

Дата выпуска___________________

М.П.___________________________________

11.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации

Гарантийный срок - 12 мес со дня ввода в эксплуатацию

Гарантийный срок хранения- 6 мес со дня изготовления.  Случае отказа в работе прибора в течении гарантийного срока владельцу следует сообщить :

- Зав. номер, дата выпуска и дата ввода прибора в эксплуатацию;

- характер дефекта;

- номер Вашего контактного телефона или адрес

по адресу 109316, Москва, ул.Талалихина, 26, ООО «Замер», тел/факс 676-04-48

Внимание прибор поставляется со следующими заводскими настройками:

- типы датчиков 50М

- гистерезис 1С

## Рис.1. Передняя панель прибора

Rt1

Rt2

Rt3

P1

P2

~220В

N

A

P3

Рис.2.  Схема подключения прибора ИТР-0300А